负压吸引器产品调研文件

负压吸引器是医院临床诊疗工作的核心基础设备，广泛应用于手术室、急诊科、ICU 以及各个临床科室，是临床负压吸引、体液引流、急救处置等诊疗环节的重要保障，直接关系到诊疗工作的顺利开展与医疗安全。为规范医院负压吸引器采购管理，提升采购效率，保障产品供应的及时性、质量的可靠性与售后的稳定性，结合医院各科室临床实际需求、历史领用数据及市场调研结果，特制定本方案，通过遴选确定合格供应商并签订长期供货合同，实现负压吸引器的规范化、高效化、集约化采购。

一、项目金额及供货时限

- 本项目供货合同自签订之日起计算，供货期限不超过 3 年，累计供货金额上限为 45 万元，供货期限与累计供货金额遵循先到先止原则。

- 合同期满或累计金额达到上限后，医院将重新组织遴选。

二、供应商资质要求

- 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织，持有 “三证合一” 的《营业执照》，经营范围包含医疗器械的生产或销售，提供相关证明文件复印件并加盖公章。

- 具备所供应负压吸引器对应的医疗器械生产 / 经营许可资质，产品符合国家《医疗器械监督管理条例》及相关行业标准，具备产品注册证、产品合格证书、法定检测机构出具的检测报告等合规性证明文件，确保产品合法合规可追溯。

- 供应商在与医院签订采购协议之日起前 3 年内，未被列为失信被执行人、未被列入重大税收违法案件当事人名单、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，需提供书面承诺函。

- 具有完善的销售和售后服务体系，在医院所在地或周边有固定的售后服务网点及专业技术人员，能及时响应医院的供货、维修、校准及技术支持需求，提供售后服务体系相关证明文件。

三、医院负压吸引器需求清单

| 产品大类 | 产品名称 | 规格参数 | 预计年需求数量 | 供货时限（工作日） | 质保期（月） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央负压吸引 | 壁式中央负压吸引器 | 压力 0-100kPa（780mmHg），适配医院现有中央负压系统 | 60 |  | 12 |  |
| 电动负压吸引 | 低负压电动吸引器 | 极限压力≤25kPa，流量≥6L/min，适配临床低负压引流需求 | 2 |  | 12 |  |
|  | 便携电动吸引器 | 极限压力≥80kPa，流量≥20L/min，电池供电工作≥30min，便携可移动，适配急救、转运场景 | 3 |  | 12 |  |
|  | 电动吸引器（高流量） | 极限压力≥90kPa，流量≥30L/min，大流量高负压，适配手术、重症监护场景，适配常规急救吸引需求 | 3 |  | 12 |  |
|  | 电动流产吸引器 | 极限压力≥90kPa，流量≥20L/min，带贮液瓶、贮气瓶，适配妇产科临床需求 | 1 |  | 12 |  |