中山市人民医院设备采购市场调研（ 心电监护仪 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 技术参数及功能要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、整机要求： |  |  |
| - 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 |  |  |
| - ≥10寸彩色LED背光液晶触摸显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 |  |  |
| - 标配锂电池，充满电续航≥8小时。 |  |  |
| - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 |  |  |
| - 监护仪设计使用年限≥10年。 |  |  |
| - 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。 |  |  |
| - 支持直流偏置电压≥±800mv,系统噪声≤25μv |  |  |
| 二、监测参数： |  |  |
| - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 |  |  |
| - 具有ECG多导同步分析功能 |  |  |
| - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s等4种以上选择。 |  |  |
| - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 |  |  |
| - 支持ST段分析功能，适用于成人，儿童和新生儿. |  |  |
| - 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 |  |  |
| - 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 |  |  |
| - 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 |  |  |
| - 具有抗干扰和弱灌注血氧功能 |  |  |
| - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测最大范围：0-200rpm |  |  |
| - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 |  |  |
| - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。 |  |  |
| - 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 |  |  |
| - 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果， ST统计和QT/QTc统计结果。 |  |  |
| 三、系统功能： |  |  |
| - 具有三级声光报警，参数报警级别可调。 |  |  |
| - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |  |
| - 可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。 |  |  |
| - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 |  |  |
| - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |  |  |
| - 支持RJ45接口进行有线网络通信，联网通信到中心监护系统。 |  |  |
| - 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 |  |  |
| - 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 |  |  |
| - 心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪。 |  |  |
| - 可升级内置记录仪。 |  |  |
| - 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。 |  |  |
| 四、监护仪认证：通过国家三类注册 |  |  |