中山市人民医院设备采购市场调研（ 空气消毒机 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 技术参数及功能要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| ## 一、基本要求 |  |  |
| - 型号： 壁挂医用等离子空气消毒机（二类医疗器械） |  |  |
| - 电源：AC220V/50Hz |  |  |
| - 额定功率：≤55W |  |  |
| - 机身材质：冷轧钢板喷塑 |  |  |
| - 风量：额定 800m³/h，至少高中低三档可调 |  |  |
| - 适用空间：容积≤100m³、使用面积 32～40㎡（标准 1 牙椅独立诊疗室标配） |  |  |
| ## 二、消杀核心性能参数（院感检查关键指标） |  |  |
| - 自然空气细菌消亡率：≥99.91%（葡萄球菌、气溶胶致病菌） |  |  |
| - 臭氧泄漏量：≤0.004mg/m³（国标限值 0.1mg/m³，人机共存、诊疗全程开机无危害） |  |  |
| - 等离子电场电压：3800～6800V 可调高压静电除尘杀菌 |  |  |
| - 负离子释放：≥6×10⁶个 /cm³ |  |  |
| - 气态污染物：甲醛 / 苯 / TVOC 去除率≥90%（适配冷光美白过氧化氢异味、牙体打磨挥发废气） |  |  |
| - 颗粒物：PM2.5 净化≥99.999%，0.3μm 粉尘截留 99.97%，拦截牙科气溶胶、牙粉飞沫 |  |  |
| - 室内达标：连续开机 2h 室内空气菌落≤200cfu/m³（符合 Ⅱ 类诊疗室国标） |  |  |
| - 噪音：全档位≤48dB (A) |  |  |
| - 紫外配置：内置 2 支 254nm 无臭氧 UV 灯管，灯管寿命 8000～12000h |  |  |
| 三、净化结构要求（整机滤芯清单） |  |  |
| - 初效过滤网 ×2 片（拦截大颗粒粉尘） |  |  |
| - 中效活性炭复合滤网 ×2 片（吸附药剂异味） |  |  |
| - 高压等离子静电电场（可水洗重复使用，终身无需更换） |  |  |
| - UV 光触媒催化滤网 ×2 片（分解有机废气） |  |  |
| - 溶菌酶 HEPA 高效滤网 ×2 片 |  |  |
| - 四、控制功能 |  |  |
| - 红外遥控 + 机身触屏双操控 |  |  |
| - 可定时开关机 |  |  |
| - 滤网堵塞提醒、风机故障自检报警、整机运行计时 |  |  |
| - 三档以上风速手动切换、自动净化模式可选 |  |  |