中山市人民医院设备采购市场调研（ 高速低温离心机、制冰机 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速低温离心机 | 最大相对离心力≥20000Xg，最高转速≥15000rpm，必须支持双单位直接设置，转速精度≤10rpm，转速波动≤±0.5%， |  |  |
|  | 温控范围：-20℃-+40℃，支持快速降温，≤10分钟达到4℃设置温度，支持待机恒温，温度精度≤0.5℃，离心过程中腔体内温度波动范围≤1℃， |  |  |
|  | - 需提供以下适配器：单批次可处理≥48支13mm外径真空采血管（兼容2ml/3ml/5ml/7ml全规格采血管），单批次可处理≥24支16mm外径真空采血管（10ml离心管），单批次可处理≥96支1.5ml/2ml的EP管，单批次可处理≥8支50ml离心管的各适配器； |  |  |
|  | 具备管理员、操作员、审计员三级独立权限，管理员仅可设置用户权限、设备参数，不可操作运行，操作员：仅可调用预设程序运行，不可修改参数、删除日志，审计员仅可查看、导出审计日志，不可修改任何参数与程序，防止非授权操作； |  |  |
|  | 完整审计追踪功能，自动记录所有操作行为，日志不可删除、不可篡改、不可回溯修改；支持CSV、PDF格式导出审计日志与离心运行参数，导出数据不可修改； |  |  |
|  | 转子带密封盖，防止生物样本气溶胶泄露；实时监测转子不平衡，偏差超过阈值自动停机报警；运行中开盖自动断电停机，转子完全停止后才能解锁门盖； |  |  |
|  | 噪音≤55dB，彩色触控屏，中文操作界面，电动门盖，故障自诊断功能，自动显示故障代码； |  |  |
|  | 无刷直流电机，免维护，连续运行≥8小时无故障；机体材质为304不锈钢，转子材质为高强度铝合金/碳纤维； |  |  |
|  | 提供IQ/OQ/PQ验证文件模板，提供设备计量校准证书。 |  |  |
| 制冰机 | 颗粒雪花冰（碎冰），冰粒粒径1-3mm，质地松软可直接包裹试管/试剂瓶；产冰量：≥100kg/24h，储冰量：≥50kg，保温层厚度≥50mm，24小时自然融冰量≤5%； |  |  |
|  | 接触冰体材质：304食品级不锈钢内胆、冰铲；制冷系统：无氟环保制冷；电源功率：220V/50Hz，额定功率≤800W；分体式，噪音≤45dB。 |  |  |
|  | 全自动进水、自动制冰、冰满自动停机，缺水自动报警并停机，无需人工值守； |  |  |
|  | 净水过滤系统：标配两级前置净水过滤器（PP棉+活性炭），具备内胆自动清洁、紫外线杀菌功能，支持自动清洁，防止细菌、霉菌滋生； |  |  |
|  | 防漏水保护，过流/过温/高低压多重保护，故障自动显示代码，中文触控显示屏，实时显示产冰状态、储水量、水温、故障信息； |  |  |